一、采购需求

| 序号 | 项目名称 | 采购人技术规范、要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AED智能急救柜 | 1、尺寸：≥1800±10mm (H) x 1200±10mm (W) x 450±10mm (D)​​ 2、材料主体：≥1.2mm冷轧钢板（表面静电喷塑，硬度≥3H）​​ 3、隔层：蜂窝状航空铝板（承重≥300kg/m²）​​ 4、材质要求：符合GB/T 2518-2019，禁用普通冷轧钢板，禁用塑料内衬。​​ 5、颜色：白色柜体，橙色柜门。​ 6、安装/移动：带万向轮，可支撑​ 7、轮椅仓：开口≥800mm (宽) x 400mm (高)，轮椅取放通道高度<400mm，承重测试<150kg。​​ 8、防护等级≥ IP65。​​ 9、显示屏幕尺寸：27寸，分辨率：1920 * 1080、显示比例：16:09、亮 度：≥300cd/㎡、对比度：1000:1、寿命：≥5万小时。 10、防护要求：屏幕缝隙>0.3mm (防尘)、可靠性：落球冲击：200g钢球1m高度冲击无裂痕。​​ 11、强光抑制/夜视：强光抑制模式（自动侦测环境光切换），夜视模式（最低亮度≤1cd/m²）。​​ 12、表面处理：防指纹纳米涂层（疏油角≥115°）。​​ 13、操作系统：Android或国产系统，三年内能实现系统更新、CPU：≥四核32位 1.0GHz、GPU：≥ARM MaliTM-450或其它同等性能配置产品。 内存：1G、存储：8G、功耗：待机功耗 ≤0.5W 、接口：LVDS/MIPI双信号接口，仅TTL接口方案排除。供电：支持DC 12V/24V宽电压输入。 14、接口：USB接口：5路USB2.0、HDMI输入：最高支持1080P输入。网络支持：支持100M/10M以太网自适应 WIFI。 15、功能：RTC实时时钟：支持时钟显示、定时开关机：支持自动开关机设定。 存储介质：U盘播放，后台在线管理发送节目播放。 16、防盗系统：柜体配红色的警示灯，打柜门后会发出报警声音及红色的警示灯会闪烁。​​ 17、主动发光标识：LED导光板标志，应急导向系统：禁用普通反光贴膜。 18、音响系统：内置喇叭。 19、环境耐受性：供应商施工应遵守国家和云南省政府有关安全文明施工的有关规定。如果由于供应商未能对安全文明施工采取必要的措施而导致发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼及其他责任，本单位不承担任何责任。 20、供应商中标后48小时内提供1台AED智能急救柜样机到采购人指定地点，逐一对照采购需求对进行产品样机性能进行逐一验证，若出现样机性能与采购需求不符的情，视供应商为虚假报价响应并承担法律责任。 | - 4 | 台 |
| 2 | AED除颤仪 | 1、基础要求：1.1主机具有一体化便携把手，重量不超过2.2KG；1.2抗冲击/跌落性能：机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击；★1.3主机操作面板按键数量：为了防止误操作，主机操作面板上的操作按键数量≤3个；1.4设备开机方式：开盖即开机，方便使用；无独立的开机按钮，避免紧急情况抢救人员误操作；1.5工作温度范围至少满足-5℃ ～ 50℃，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，工作时间≥60分钟；1.6工作湿度范围至少满足0% ～ 95%非冷凝； 2、除颤性能：2.1采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；2.2输出能量：成人最大能量可支持360J；2.3从开机到200J放电准备就绪用时不超过8s；2.4 除颤后ECG恢复时间不大于2s; 2.5适用病人阻抗范围20Ω-200Ω；2.6能量选择范围：成人（100J、150J、170J、200J、300J、360J），小儿：（10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J） 3、除颤电极片：3.1与机器配套的电极片，要有明显的指示粘贴部位标记，防止粘贴错误；3.2具有电极片有效期自检功能和电极片过期提示；3.3设备支持成人、小儿模式，可自动识别成人、小儿电极片，并自动选择对应的除颤能量；3.4提供详细语音播报。提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片等； 4、电池：4.1在室温温度环境下，电池待机寿命≥5年；★4.2可支持最大能量360J除颤治疗≥210次，200J能量除颤治疗≥360次； 4.3设备提示低电量情况下，至少还可持续30分钟工作时间和至少10次200J除颤放电，或至少6次360J除颤放电； 5、操作：5.1设备可调节语音播放音量，适应急救现场不同环境下使用；5.2提供中英文双语支持，可一键快速切换中英文，符合公共领域使用要求；5.3支持成人/小儿患者类型一键切换，可根据病人类型切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式；5.4CPR按压模式支持配置30:2,15:2和仅按压模式；5.5提供智能语音播报，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片； 6、数据传输和存储：6.1存储容量：设备自带存储的内部存储可存储≥1490份自检报告；6.2数据存储：设备自带存储可存储ECG波形、事件数据、急救数据等，事件数据存储≥999条。可保存1小时抢救现场录音。 7、维护与自检：7.1具有用户自检和设备自检功能支持每日、每周的设备自检；7.2提供设备状态指示灯。 8、机箱要求：8.1采用壁挂式机箱或立式机柜，可定制外箱颜色和标语；8.2设备自带GPS定位功能。 9、产品制造商提供3年售后服务并提供承诺书。 10、供应商中标后48小时内提供1台AED除颤仪样机到采购人指定地点，逐一对照采购需求对进行产品样机性能进行逐一验证，若出现样机性能与采购需求不符的情，视供应商为虚假报价响应并承担法律责任。 | 4 | 台 |
| 3 | 轮椅 | 基础参数：展开尺寸：980mm(长)×590mm(宽)×890mm(高)，允许公差±1mm、折叠尺寸：680mm(长)×250mm(宽)×710mm(高)、产品自重：≤10kg、承重上限：≥100kg。关键结构：座椅高度：430mm、把手高度：445mm±3mm可调，后轮：16寸、前轮：6寸、车架：铝合金。材质与工艺：亚麻透气坐垫、可拼双层坐垫靠背、铝合金车架材质、聚背可折叠、高碳钢马扎。 | 4 | 把 |
| 4 | 担架 | 铝合金材质，具有轻量化与抗压性能。可折叠，铝合金担架配备安全绑带，包含胸部、腰部、髋部及下肢固定带，确保在转运过程中伤员的安全。担架底部设有防滑垫片，确保在车辆转运过程中保持稳定。 | 4 | 副 |
| 5 | 急救箱 | - 铝合金箱体，箱内包含： - 1. 医用剃刀组（含3项）、气瓶+气+氧+氧粉（医用氧气纯度≥99.5%）×2 、混合制剂盒（双层无菌密封）×2 、专用针（不锈钢21G×1.5"防钩刺设计）×1 。 - 2. 消毒液（葡萄糖酸氯己定含量≥2%）×1 - 3. 血压计（量程0300mmHg，误差±3mmHg）×1 - 4. 体温器（红外测温±0.2℃，单用型）×1 - 5. 体温计（玻璃汞柱口腔式，刻度0.1℃）×1 - 6. 压电针（钛合金针体，遮光率≥98%）×1 - 7. 手电筒（LED光源≥100流明，IPX4防水）×1 - 8. 一次性注射器（聚丙烯材质，375mL容量）×1 - 9. 开口器（丁字形医用不锈钢，撑口4060mm可调）×1 - 10. 手术刀（电）（高频输出30W±5%，刀柄380mm）×1 - 11. 手术剪（无扣不锈钢，尖端厚度2.5mm）×1 - 12. 止血钳（电）（无扣式，钳口15mm，耐高温250℃）×1 - 13. 胶布（低致敏材质，1cm×50m卷装）×1卷 - 14. 三用刀急救包（含手术刀/剪/镊，无菌有效期2年）×1套 - 15. 导尿管（硅胶材质，6Fr×90cm，）×2 - 16. 输液器插头（鲁尔接头，环氧乙烷灭菌）×1套 - 17. 止血带（压力自粘式，抗拉强度≥500N）×1 - 18. 针灸针（一次性无菌，0.25mm×25mm）×1套 - 19. 夹板（铝塑可弯曲，30cm×90cm）×1 - 20. 纱布包（脱脂棉纱布，75cm×38cm/10层）×4包 - 21. 导联线盒（3导联ECG屏蔽线，抗干扰≥60dB）×1 - 22. 消毒湿巾（一次性）（次氯酸浓度1000ppm）×1包 - 23. 消毒湿巾（酒精含量75%±5%，独立双片装）×1袋 - 24. 孔巾（无菌PE膜，开孔直径15cm）×1片 - 25. 胸腔引流管（硅胶材质，16Fr×40cm）×1 | 4 | 套 |

# 二、售后服务要求

- （月度检修）检修频次每月至少2次现场巡检（间隔≤15天），依据：GB/T 450012020 应急设备维护标准第5.8.1条执行。

- 2、AED专项检测： 电极片有效期核验（剩余＜3个月立即更换）、模拟放电能量校准（200J±5J误差）、开机自检日志分析（红灯故障0容忍）。

- 轮椅功能测试：15秒内完成展开/折叠操作、100kg承重推行无卡滞（行程≥10米）。

- 防失效双重机制：首次巡检设备基础功能检测、二次巡检。

- 急救耗材售后服务：失效响应时效24小时极速更换、 耗材失效报告后2小时内抵达现场（含节假日）、同批次新品置换必须在24小时内完成（同步上传药监平台追溯码）、密封性失效（如混合制剂漏气）整批召回10倍货值赔偿、性能衰减（如压电针遮光度不足）、第三方复检+承担用户所有检测费用、灭菌失效（如湿巾菌落超标）200%惩罚性赔偿+承担医疗事故责任。冷链耗材特殊监管： 温度敏感耗材（如消毒液/生物制剂）运输全程温控记录：超温＞2℃立即报废（供应商承担损失）、每批次提供公证处认证的温度曲线图、年度压力测试：每半年对 关键耗材（至少10项）、 ① 开封录像：更换耗材时需全程双摄像头记录（同步至云端）、② 核残留检测：旧耗材包装必须留存（核查是否恶意破坏）、 ③ 区块链存证：更换记录实时写入急救物资管理链（不可篡改）。止血带：每次更换后需送检环氧乙烷残留量（限值≤10μg/g）、混合制剂：若气瓶压力＜0.6MPa立即强制更换。

6、恶意违约重罚： 延迟响应：每小时扣合同总额2%（不足1小时按整小时计）、以旧充新：按假冒医疗器械罪移交药监部门查处。  示例罚则：若消毒湿巾更换后检出绿脓杆菌，供应商需：① 支付人民币5万元违约金。

7、检修记录需同步至市急救平台（区块链存证），单次漏检按合同金额5%扣款，连续两次漏检终止合同。所有服务需提供配备《医疗器械经营质量管理规范》认证的专业人员操作，每次上门服务都需要供应商提供对应人员的证书。

8、质保期：保修期整机保修≥3年。在质保期内，中标单位无偿承担维护保养的义务，如因质量原因无法正常工作时，无偿更换完整合格的产品并保证设备在质保期内24小时正常运转。否则视为供应商违约，采购人有权取消合同并追究供应商责任。

一、响应文件构成

- （一）比选申请函（附件2）；

（二）资质、规模、营业执照及执业资格证书等（格式自拟）；

（三）法定代表人身份证明（附件3）；

（四）授权委托书（附件4）；

（五）报价一览表、分项报价表（附件5）；

（六）技术规格偏离表（附件6）；

（七）类似业绩相关资料复印件或证明材料（附件7）；

（八）技术文件（附件8）；

备注：1、响应文件有附件格式的按附件格式和要求提交，其他材料格式自拟，所有申请材料均需加盖公章确认。

二、无效响应条款条件

供应商或其响应文件有下列情形之一的，其响应文件按无效响应处理：

（一）未按要求提供完整的响应文件的；

（二）响应文件内容不全、书写潦草、字迹模糊不清难以辨认的；

（三）响应文件未按规定的格式、内容和要求填写的；

（四）响应文件未按要求签字或盖公章的；

（五）报价不唯一的；

（六）报价低于成本或者高于比选公告设定的最高投标限价的；

（七）以他人名义、提供虚假证明、编造虚假业绩等弄虚作假方式响应的；

（八）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

附件： 1.比选评审标准表

2.比选申请函

3.法定代表人身份证明

4.授权委托书

5.报价一览表、分项报价表

6.技术规格偏离表

7.类似业绩

8.技术文件

## 附件1

- 比选评审标准表

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 供货方案（30分） | 1.供货方案非常合理，针对性较强，供货方案范围较完整，方案整体评价较好的得20-30分； 2.供货方案基本合理，针对本项目的可行性一般，供货方案范围完整，方案整体评价一般的得10-19分； 3.供货方案不具针对性，供货方案范围基本完整，方案整体评价基本响应招标要求的得1-9分。 未提供供货方案不得分。 |
| 二 | 供货计划安排方案（20分） | 1.各环节的供货计划方案非常合理，服务时间满足项目要求，服务供货计划安排完整，服务供货计划安排方案整体评价较好的得15-20分； 2.各环节的供货计划方案基本合理，服务时间满足项目要求，服务供货计划安排方案整体评价一般的得9-14分； 3.各环节的供货计划方案不具针对性，服务时间满足项目要求，服务供货计划安排方案整体评价基本响应招标要求的得1-8分。 |
| 三 | 质量措施（5分） | 1.质量措施非常合理，针对性较强，服务质量保障完整，整体评价较好的得4-5分； 2.质量措施基本合理，针对本项目的可行性一般，服务质量保障完整，整体评价一般的得2-3分； 3.质量措施能满足项目实施，不具针对性，服务质量保障不完善，整体评价基本响应招标要求的得0-1分。 未提供质量措施不得分。 |
| 四 | 售后服务承诺（10分） | 1.售后服务承诺实际且合理，完全满足需要，得7-10分； 2.售后服务承诺基本合理，基本满足需要，但专业配置针对性基本清晰的，得4-6分； 3.售后服务承诺基本合理，基本满足需要，但专业配置没有针对性的，得1-3分。 未提供售后服务承诺不得分。 |
| 五 | 类似业绩（5分） | 供应商2021年1月1日至今每承接过1个类似项目业绩的，得5分。 |
| 六 | 报价（30分） | 报价得分计算： 报价得分=(评标基准价／报价)×30（小数点保留后两位） 评标基准价：满足要求且报价最低的有效投标报价； 得分计算：满足要求且报价最低的有效投标报价，其报价分为满分。 |

## 附件2

- 比选申请函

云南轻纺职业学院：

我方已仔细研究了                 （项目名称）公告的全部内容，知悉参加比选的风险，我方承诺接受比选公告的全部条款且无任何异议，现就参加本项目比选申请有关事项郑重承诺如下：

一、参与本项目比选活动系本公司自愿行为。

二、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实准确、合法有效。

三、我方承诺响应文件中为本项目的人员均为我方正式在职人员。若非我方正式在职人员，视为虚假响应，贵方有权取消我方比选申请资格；如已中选，贵方有权取消我方中选资格。

四、我方承诺，若贵方需要，我方愿意提供任何与本次比选有关的数据、情况和技术资料。

五、如我方中选，我方承诺：（1）在收到成交通知书后，尽快与贵方签订合同；（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；（3）按照比选公告确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方承诺：（1）严格遵守国家相关法律法规，没有围标、串标等违法违规行为；（2）不参与不正当竞争，不向采购人、评审小组行贿以谋取不正当利益；（3）不以他人名义参与比选，或者以其他方式弄虚作假骗取中选；（4）不在比选结束后进行虚假、恶意质疑和投诉；（5）不恶意报价破坏比选。

七、我方承诺完全响应贵单位为保证本项目服务质量而制定的管理制度和工作要求，服从工作安排调度，并承担因违反采购人要求而造成的全部损失。

八、我方如有违反本承诺书内容的行为，愿意承担由此产生的法律责任及后果。

供应商名称：    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

地址：

日期：       年      月     日

## 附件3

- 法定代表人身份证明书

供应商名称：

注册地址：

成立日期：        年      月     日

营业期限：

经营范围：

姓名：          性别：       年龄：          系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日

## 附件4

- 授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方委托代理人。代理人根据授权，以我方名义负责          项目的有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

## 附件5

- 报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 响应报价 | 报价： 元 |  |
| 交货期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 质量要求 |  |  |
| 备 注 |  |  |

注： 1.所有报价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

2.本表内“报价”是包含了所有的管理费、税金和利润等其他费用的报价。

3.报价不得高于预算及采购控制价；

供应商名称：    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

- 分项报价表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 原产地和制造商名称 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有报价保留小数点后两位，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

供应商名称：    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年      月     日

## 附件6

- 技术规格偏离表

| 产品名称、规格型号、品牌 | 技术参数要求中对应条款序号 | 采购人技术规范、要求 | 报价响应技术规范要求 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附：技术支持资料

## 附件7

- 类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 采购人名称 | 合同金额 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：合同复印件附后。

## 附件8

- 技术文件

技术文件包括但不限于以下内容：

一、供货方案

二、服务供货计划安排方案

三、质量措施

四、售后服务承诺

...